Krosno Odrzańskie 05.06.2020 r.

Nasz znak : OR.272.00016.2020

Informacja nr 2

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z oprogramowaniem oraz roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń Pracowni Radiologicznej**”.

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Chciałabym przedstawić Państwu ofertę na przyrządy do kontroli jakości aparatury medycznej do diagnostyki obrazowej.

Jak zapewne Państwo wiecie, obowiązek wykonywania przez pracowników jednostek ochrony zdrowia tzw. testów podstawowych, wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 884). Po nowelizacji w/w Rozporządzenia zestawy do kontroli jakości są jeszcze bardziej atrakcyjne pod względem cenowym w porównaniu z usługą.

Moment zakupu aparatu diagnostycznego jest doskonałym momentem na zakup sprzętu do kontroli jakości, której koszt jest nieporównywalnie mały względem cen takich urządzeń jak tomograf, rezonans czy zwykły aparat rentgenowski. Bardziej opłacalny, z finansowego punktu widzenia, jest zakup sprzętu do kontroli jakości, niż zlecanie wykonywanie testów wyspecjalizowanym podmiotom.

Dodatkowo, dokonanie stosownych zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz rozszerzenie przedmiotu zamówienia o przyrządy do kontroli jakości wiąże się w ogólnym rozrachunku z pokaźnymi oszczędnościami po stronie Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 2:**

Czy wraz z aparatem RTG, należy dostarczyć zestaw wyposażenia do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.11.2015 roku, składający się co najmniej z: fantomu uniwersalnego rtg (geometria, rozdzielczość), fantomu równoważnego pacjentowi (powtarzalność ekspozycji/dawki) oraz oprogramowania online (np. QADRA lub równoważny) wspomagającego wykonywanie testów kontroli jakości z licencją ważną przez okres gwarancji dostarczonego aparatu RTG a także przeprowadzić szkolenie z wykonywania testów podstawowych kontroli jakości i obsługi programu wspomagającego wykonywanie testów kontroli ?

**Odpowiedź:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 3:**

SIWZ, 1.1.1. Oświadczenie potwierdzające posiadanie przez zaoferowany asortyment dopuszczenia do obrotu i do używania. Oświadczenie to zawiera się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że oświadczenie o takiej treści wykonawcy winni samodzielnie wpisać do formularza ofertowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla z punktu 11.1.1 zdanie „Oświadczenie to zawiera się w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr nr 1 do SIWZ” i potwierdza, że oświadczenie to należy złożyć odrębnie i załączyć do oferty.

**Pytanie 4:**

SIWZ, 11.3. Prosimy o uzupełnienie brakującego wzoru załącznika nr 5 do SIWZ – oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Załącznik nr 5 jest udostępniony na stronie BIP Zamawiającego.

**Pytanie 5:**

Załącznik 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, pkt 1.

Prosimy o korektę odwołania do podstaw uwzględniających cały katalog przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz zgodnie z pkt 10.2 SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla sformułowanie ” w związku z art. 24 ust. 7 Ustawy” z SIWZ

**Pytanie 6:**

SIWZ, 11.2. Ponieważ przedmiot zamówienia jest złożony i składa się z różnego asortymentu, tj. aparat RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem, system zarządzania ZDO (RIS, DICOM, PACS), macierz, UPS oraz roboty dostosowujące prosimy o doprecyzowanie, których pozycji dotyczy obowiązek dostarczenia na wezwanie Zamawiającego opisów i innych podobnych materiałów względnie o potwierdzenie, że dotyczy to oferowanego sprzętu (aparat RTG, duplikator, stacja lekarska, macierz, UPS).

**Odpowiedź:**

Dotyczy oferowanego sprzętu i oprogramowania, nie dotyczy prac adaptacyjnych.

**Pytanie 7:**

SIWZ, 11.2 *„Opisy i inne podobne materiały, opisujące oferowany asortyment co najmniej pod kątem potwierdzenia wymaganych parametrów (…)”.*

Czy Zamawiający dopuści, jako równoważne oświadczenie wykonawcy, że zaoferowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymogi specyfikacji? Co do zasady ogólnodostępne materiały zawierają głównie marketingowe informacje i podstawowe dane techniczne. W przypadku, gdy dostarczona dokumentacja ma za zadanie jedynie potwierdzić parametry, a nie je konkretyzować, czy uszczegóławiać, tzn. wykraczać poza określone w OPZ dane, wystarczającym jest przedłożenie wnioskowanego oświadczenia. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że wykonawcy już samym wypełnieniem załącznika nr 2 – SOPZ potwierdzają spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego, a tym samym spełniających wymogi SIWZ, w szczególności, że są to dokumenty opatrzone podpisem osoby upoważnionej przez wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 8:**

SIWZ, 13.8 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, aby opisy i inne podobne materiały, o których mowa w pkt 11.2 SIWZ złożone były w języku obcym, bez tłumaczenia na język polski (zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy Pzp). W praktyce bardzo często materiały informacyjne takie jak ulotki, foldery itp. wystawiane są w językach międzynarodowych i nie zawierają tłumaczeń na język polski.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza materiały w języku innym niż polski, jednakże z załączonym tłumaczeniem na język polski.

**Pytanie 9:**

SIWZ, pkt 21.1 Kryteria oceny ofert – gwarancja.

Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji dotyczy wyłącznie aparatu RTG. Sugerują to zapisy dotyczące gwarancji w załączniku nr 2 SOPZ (z wyjątkiem aparatu RTG wymagany okres gwarancji wpisany jest na sztywno.)

**Odpowiedź:**

Informacja została opublikowana na stronie BIP Zamawiającego w dniu 03.06.1991 r.

**Pytanie 10:**

Załącznik nr 2 do SIWZ – OPZ, pkt 80 „*TAK, załączyć na wezwanie z art. 26 ust. 1 PZP*”. Prosimy o potwierdzenie, że jest to omyłka pisarska i Zamawiający miał na myśli art. 26 ust. 2 PZP ponieważ ust. 1 dotyczy zamówień o wartości przekraczającej „progi unijne”.

**Odpowiedź:**

Jest to omyłka, powinno być ust. 2.

**Pytanie 11:**

W związku z koniecznością odebrania aparatu zastępczego mobilnego przez SANEPID, co wiąże się ze znacznym czasem oczekiwania z powodu procedur administracyjnych, Wykonawca nie będzie w stanie zapewnić terminowo takiego aparatu dlatego prosimy o wykreślenie zapisu § 5 punkt 3 podpunkt 5 umowy.

 **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy. Wykreśla się zapis § 5 pkt 3 ppkt 5. Treść § 5 pkt 3 po zmianie:

*„§ 5 (…)*

*3. W ramach wykonywanych na podstawie Umowy robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:*

* 1. *przejęcia terenu robót od Zamawiającego,*
	2. *zabezpieczenia terenu robót,*
	3. *wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających standardom technicznym określonym przepisami prawa oraz okazania na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie materiału i wyrobu,*
	4. *należytego wykonania przedmiotu umowy sposób zapewniający rozpoczęcie korzystania z dostarczonego przedmiotu umowy bezpośrednio po jego końcowym, protokolarnym odbiorze,*
	5. *zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji i do przestrzegania przepisów prawa związanych z wytwarzaniem odpadów,*
	6. *ponoszenia pełnej odpowiedzialności za: stan miejsca wykonania przedmiotu niniejszej umowy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami,*
	7. *ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków jego pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,*
	8. *zabezpieczenia instalacji, urządzeń na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,*
	9. *dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywania terenu robót w należytym stanie i porządku,*
	10. *uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac przedmiotów lub instalacji,*
	11. *opracowania projektu rozmieszczenia aparatury RTG, projektu osłon, testów specjalistycznych,*
	12. *informowania o terminach przeprowadzanych testów,*
	13. *niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. (...)”*

**Pytanie 12:**

Dotyczy SIWZ 18.4.1. Prosimy o udostępnienie linku do transmisji z otwarcia ofert w formie umożliwiającej jego skopiowanie.

**Odpowiedź:**

Edytowalny link do transmisji:

https://us02web.zoom.us/j/84644097985?pwd=QnJ4V0w5b3Q3c1MwMSs2a2lkall6QT09

**Pytanie 13**

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa, § 5 ust. 4 „Strony postanawiają, że formalne zgłoszenie robót oraz odbiór prac i uzyskanie pozytywnej opinii instytucji, które są wymagane do uruchomienia pracowni RTG, spoczywają na Wykonawcy” oraz § 8 ust. 1 „Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w terminie do 90 dni od dnia zawarcia Umowy”

Ponieważ Zamawiający ceduje na Wykonawcę obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń, co w świetle obowiązujących przepisów prawa może trwać ponad 30 dni, określony przez Zamawiającego termin wykonania Umowy może okazać się niemożliwy do dotrzymania. Celem występowania w imieniu Zamawiającego konieczne będzie także udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego. Mając na uwadze krótki termin realizacji (90 dni od dnia zawarcia Umowy) oraz zakres przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o jego wydłużenie do 120 dni.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wprowadza proponowanej zmiany.

**Pytanie 14**

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa, § 12 ust. 2: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności, o której mowa w ust. 1 w przeciągu maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie wykonywania czynności oceny i ewentualnego usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi”

Prosimy o potwierdzenie, że termin 48h dotyczy godzin roboczych, czyli czas ten winien wynieść dwie doby.

**Odpowiedź**

Zamawiający wyjaśnia, że termin „48 godzin” oznacza godziny zegarowe. Treść § 12 ust. 2 załącznika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy po zmianie:

*„§ 12(…)*

*2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności, o której mowa w ust. 1 w przeciągu* ***maksymalnie 48 godzin zegarowych od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego****. Za rozpoczęcie wykonywania czynności oceny i ewentualnego usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi. (...)”*

**Pytanie 15**

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa, § 12 ust. 2: „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności, o której mowa w ust. 1 w przeciągu maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie wykonywania czynności oceny i ewentualnego usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem właściciela lub osoby upoważnionej z datą rozpoczęcia usługi”.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zdalną diagnostykę i naprawę awarii RTG, a rozpoczęcie zdalnej diagnostyki w terminie 48 godzin od momentu otrzymana wezwania będzie uważane przez Zamawiającego jako zachowanie terminu rozpoczęcia wykonywania czynności, o której mowa w ust. 1.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zdalną diagnostykę i naprawę awarii RTG, a rozpoczęcie zdalnej diagnostyki w terminie 48 godzin od momentu otrzymania wezwania będzie uważane przez zamawiającego jako zachowanie terminu rozpoczęcia wykonywania czynności oceny powodów oraz ewentualnego usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji.

**Pytanie 16**

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa, § 12 ust. 3, zdanie 3. „Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności oceny i ewentualnego usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja (…)” .

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli 48 godzin roboczych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że termin „48 godzin” oznacza godziny zegarowe. Treść § 12 ust. 3 załącznika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy po zmianie:

*„§12 (...)*

*3. Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności oceny i ewentualnego usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji będą przekazywane Wykonawcy faksem na numer …….. lub zamiennie mailem na adres ………………. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności oceny i ewentualnego usunięcia awarii w ramach udzielonej gwarancji w przeciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia. Jeżeli informacja została przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia, przyjmuje się, że czas reakcji liczony jest od godz. 8.00 dnia kolejnego. 48 godzin* ***zegarowych*** *na rozpoczęcie czynności oceny i ewentualnego usuwania awarii w ramach udzielonej gwarancji nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynności wskazanych w ust. 1 biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy.(...)”*

**Pytanie 17**

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa, § 16 ust. 5 zdanie 2 „Za termin wykonania umowy rozumie się wówczas datę zgłoszenia gotowości do odbioru po usunięciu wad istotnych” oraz ust. 8 „W przypadku określonym, w ust. 7 pkt 1 terminem wykonania zamówienia przez Wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 20 ust. 2 pkt 1 Umowy będzie data odbioru po usunięciu wad istotnych.”

Ponieważ cytowane zapisy pozostają w sprzeczności, prosimy o potwierdzenie, że za datę wykonania przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia wad istotnych oraz wyznaczenia daty ich usunięcia, uznana zostanie data ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru umowy.

**Odpowiedź:**

Zmienia się treść załącznika nr 7 tj. wzoru umowy § 16 ust. 5. Treść po zmianie:

*„§16 (…)*

*5. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad istotnych, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy termin do usunięcia wad. Za termin wykonania umowy rozumie się wówczas datę odbioru po usunięciu wad istotnych. (...)”*

**Pytanie 18**

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa, § 16 Odbiór przedmiotu umowy

Ponieważ w obecnej treści umowa nie przewiduje przypadku, w którym do odbioru nie dochodzi z winy Zamawiającego, prosimy o dodanie do Umowy postanowienia, iż „Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny Zamawiający nie przystąpi w przewidzianym Umową terminie do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawcy przysługuje prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, z zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez Zamawiającego, co wywołuje skutki identyczne z podpisaniem protokołu przez obydwie Strony.”

**Odpowiedź**

Zamawiający zmienia treść załazcnika nr 7 do SIWZ tj. wzoru umowy poprzez dodanie w § 16 punktu 11 o następującej treści:

*„§ 16 (…)*

*11. „Jeżeli bez uzasadnionej przyczyny Zamawiający nie przystąpi w przewidzianym Umową terminie do procedury odbioru lub bez uzasadnionej przyczyny odmówi podpisania jakiegokolwiek protokołu, Wykonawcy przysługuje prawo dokonania odbioru jednostronnego oraz jednostronnego sporządzenia i podpisania protokołu, z zaznaczeniem przyczyny odmowy złożenia podpisu przez Zamawiającego, co wywołuje skutki identyczne z podpisaniem protokołu przez obydwie Strony.”*

**Pytanie 19**

Załącznik nr 7 do SIWZ – Umowa, § 21 Kary umowne, ust. 2

Ponieważ przyczyny opóźnienia mogą być niezależne od Wykonawcy, w tym leżeć po stronie Zamawiającego lub stron trzecich, prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” lub „opóźnienie z winy Wykonawcy”.

**Odpowiedź**

Nie wprowadza się proponowanej zmiany.

**Pytanie 20**

dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – L.p. II. 13

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z zawieszeniem podłogowym lampy RTG o poprzecznym przesuwie teleskopowym lampy nad stołem wynoszącym 24 cm. Oferowana wartość jest optymalna i umożliwia wygodne wykonywanie wszystkich procedur radiologicznych.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

**Pytanie 21**

dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – L.p. II. 14

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie do postępowanie aparatu RTG maksymalnej odległości ogniska od podłogi wynoszącej 185 cm?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 22**

dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – L.p. VI. 50

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wielkości piksela wynoszącej 127µm. Różnica względem wartości wymaganej jest znikoma i nie ma żadnego wpływu na jakość obrazowania.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 23**

dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – L.p. VII.63

Wnioskujemy o dopuszczenie do postępowania aparatu RTG z detektorem o wielkości piksela wynoszącej 127µm. Różnica względem wartości wymaganej jest znikoma i nie ma żadnego wpływu na jakość obrazowania.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 24**

dotyczy Warunków udziału w postępowaniu – zdolność techniczna i zawodowa

Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawcy, który wykaże się doświadczeniem dostawy aparatu RTG na kwotę min. 900 000,00 zł lub realizacją na kwotę min. 600 000,00 zł obejmującą dostawę do sprzętu do diagnostyki obrazowej, systemu archiwizacji obrazu i komunikacji oraz pracami montażowymi umożliwiającymi pełne korzystanie z urządzenia. Zamawiający opisał bardzo specyficzny i konkretny wymóg, a realizacje Wykonawców zazwyczaj posiadają bardzo różny zakres, niekoniecznie wpisujące w opisane kryteria w związku z czym warunki udziału w postępowaniu nadmiernie ograniczają konkurencyjność postępowania, a niekoniecznie świadczą o doświadczenie i profesjonalizmie wykonawcy.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 25**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. II, pkt 13.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zawieszenia podłogowego, którego przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy RTG nad stołem wynosi 25 cm?

**Odpowiedź**

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 26**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. II, pkt 14.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zawieszenia podłogowego, którego maksymalna odległość ogniska lampy od podłogi wynosi 198 cm? Różnica 2 cm nie ma istotnego wpływu na warunki użytkowe urządzenia.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 27**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. III, pkt 21.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy RTG, które obrót wokół osi poziomej wynosi ± 135°?

Taki zakres obrotu lampy zapewnia pełne możliwości diagnostyczne aparatu.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 28**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. IV, pkt 30.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu RTG o najwyższym położeniu blatu 81 cm?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 29**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu RTG o ruchu wzdłużnym blatu 90 cm?**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 30**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VI, pkt 50. oraz ust. VII pkt. 63.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o wielkości piksela 148 µm?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 31**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VI, pkt 51.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o rozdzielczości 6,9 MP?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 32**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VI, pkt 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o wadze 3,2 kg? Różnica 0,2 kg nie ma istotnego wpływu na komfort użytkowania detektora.

**Odpowiedzi**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 33**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VI, pkt 56.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o klasie odporności na wnikanie wody IPX4?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 34**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VI, pkt 56.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o klasie odporności na wnikanie wody IP41?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 35**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VI, pkt 57.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu 150 kg?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 36**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VII, pkt 64.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora o rozdzielczości 8,22 MP?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 37**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VIII, pkt 77.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora, której czas dostępu do gotowego obrazu od momentu ekspozycji wynosi 5 sekund?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli operatora, której czas dostępu do gotowego obrazu od momentu ekspozycji wynosi 5 sekund.

**Pytanie 38**

Zał. nr 2 do SIWZ, ust. VIII, pkt 77.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konsoli operatora, której czas dostępu do gotowego obrazu od momentu ekspozycji wynosi 10 sekund?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie konsoli operatora, której czas dostępu do gotowego obrazu od momentu ekspozycji wynosi 10 sekund.

**Pytanie 39**

Prosimy o udostępnienie strony nr 2 SIWZ. Najprawdopodobniej w wyniku błędu skanowania jest pusta.

**Odpowiedź**

Informacja opublikowana na stronie BIP Zamawiającego w dniu 04.06.2020r.

**Pytanie 40**

*Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4 z kontrolą parzystości ECC.*

*Pamięć RAM DDR4 8 GB 2666 MHz ECC,możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum trzy sloty wolne na dalszą rozbudowę*

Czy Zamawiający dopuści komputer stacji lekarskiej z pamięcią bez kontroli parzystości ECC?

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają be zmian.

**Pytanie 41**

*Oprogramowanie oparte o komercyjny transakcyjny serwer baz danych np. ORACLE/ Microsoft SQL, z możliwością wykupienia autoryzowanego wsparcia technicznego w języku polskim.*

Prosimy o rezygnację z wymogu komercyjnej bazy danych. Wymaganie to nie ma żadnych podstaw prawnych czy funkcjonalnych. Baza danych w czasie trwania gwarancji jest wspierana technicznie przez producenta oprogramowania. Po zakończeniu gwarancji istnieje na polskim rynku wiele podmiotów mogących świadczyć usługę wsparcia technicznego dla baz danych w tym baz danych open source.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 42**

*2x USB 3.0 w tym jeden z funkcją ładowania,*

Każdy port USB posiada funkcję ładowania? Czy Zamawiający ma na myśli technologię opatentowaną przez firmę HP i nie dostępną u innych producentów?

**Odpowiedź**

Zamawiający wykreśla sformułowanie ” *w tym jeden z funkcją ładowania”*.

**Pytanie 43**

*1x USB 3.1 Gen 2 Type-C (jako opcja)*

*1x Czytnik kart pamięci (jako opcja)*

*1x Port szeregowy RS232 (jako opcja)*

*1x Antena WiFi/Bluetooth (jako opcja)*

Czy Zamawiający wymaga dostawy komputera z wyżej wymienionymi opcjami czy są one podane w celu ograniczenia możliwości wyboru modelu komputera? Większość dostępnych na rynku komputerów ma możliwość doposażenia w powyższe opcje z wykorzystaniem kart rozszerzających lub przejściówek. Jedynie firma HP wymienia w konfiguracji takie opcje.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że zapisy wskazują jedynie na możliwość wystąpienia tych portów jednakże nie są one wymagane.

**Pytanie 44**

*1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0)*

Każdy z wyżej wymienionych portów posiada inny kształt. Jedynie firma HP posiada w swoich komputerach taki port. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

**Odpowiedź**

Zamawiający rezygnuje z zapisu i dokonuje zmiany w treści załącznika nr 2 do SIWZ w części dot. lekarskiej stacji diagnostycznej pkt. 8 poprzez wykreślenie treści: „*1x Port konfigurowalny (DisplayPort/HDMI/VGAUSB 3.1 Gen 2 Type-C/Thunderbold 3.0):.*

**Pytanie 45**

*Wewnętrzne na płycie głównej:*

*1xUSB 3.0,*

*2xUSB 2.0*

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję oraz nie wykorzystywanego w praktyce.

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 46**

*Możliwość podłączenia do archiwum wszelkich jednostek akwizycyjnych generujących dane w standardzie DICOM, takich jak cyfrowe aparaty RTG (RF/DF), TK, systemy radiografii pośredniej (CR), aparaty USG (US), ucyfrowione i zidentyfikowane dane z systemów Endoskopowych).*

Czy Zamawiający wymaga podłączenia innych urządzeń diagnostycznych poza dostarczanym aparatem? Jeśli tak prosimy o podanie listy tych urządzeń wraz z modelem oraz numerem seryjnym?

Czy Zamawiający pokryje koszty leżące po stronie urządzeń?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że podłączeniu do archiwum podlegać będzie : aparat USG Kosmed Esaote My Lab Seven CL nr seryjny 200203. Koszty podłączenia urządzenia ponosi Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zadania będącego przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 47**

*Dyski twarde Możliwość instalacji min. 12 dysków 3,5” oraz 6 dysków 2,5” Hot Swap. Zainstalowane 5 dysków 4TB 7200 RPM 256MB Cache.*

Czy Zamawiający wymaga dostawy macierzy z 18 miejscami na dyski czy z 12 miejscami na dyski z czego 6 ma mieć możliwość montażu zarówno dysków 2,5’’ i 3,5’’

**Odpowiedź**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający wymaga możliwości instalacji min 12 dysków 3,5” oraz 6 dysków 2,5” Hot Swap.